## 设备明细
南山区医疗集团总部2022年医用设备项目明细
序号 | 设备名称 | 拟采购 数量 | 单位 | 国产/进口 | 其他相关要求
单价1000元以下设备
3 | 产后访视包 | 56 | 个 | 国产 | 1.可斜挎或双肩2种模式转换； 2.单个至少包含以下配置：婴儿秤、婴儿布兜、手电筒、软皮尺、电子额温枪、腕式电子血压计、双用听诊器、酒精棉片、碘伏棉片、医用绷带、医用镊子、手术剪刀、棉签、记录本、记录笔等。
4 | 音叉 | 49 | 个 | 国产 | 1.用于听力检查； 2.一套内涵盖的型号规格≥3种。
5 | 中医封包综合治疗仪（电热） | 62 | 个 | 国产 | 1.带过热保护功能，配有松紧腰带； 2.远红外波长：8μm-15μm。
单价3000元以下设备
12 | 峰流速仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.电源：干电池，重量轻，尺寸小； 2.气道阻力≤0.006KPa/(L/min)(≤800L/min)。
16 | 眼底镜 | 14 | 台 | 国产 | 1.手持式，方便携带，可充电，带充电器； 2.充电电池为锂电池，充电器为智能控制，不会使电池过充； 3.提供≥5种可选择光斑； 4.屈光度补偿≥24种； 5.充电时间短，供电时间长。
17 | 高频医用胶片观察灯 | 19 | 台 | 国产 | 1.双联设计，LED光源，光源寿命大于60000小时； 2.带数码显示面板，观察屏亮度均匀性≥90%； 3.亮度调节≥6档，亮度范围包含100-3000cd/㎡； 4.安装方法：可壁挂或支架（包含）。
18 | 医用心脏专科双面型成人儿童听诊器 | 24 | 个 | 国产 | 1.听诊头设计：双面型； 2.适用范围：心脏专科、内科、儿科； 3.听诊头有悬浮式可调振动膜。
单价5000元以下设备
23 | 耳鼻喉科治疗椅 | 1 | 张 | 国产 | 1.适用于耳鼻喉科：中耳炎、外耳软组织感染、慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻出血、下鼻甲肥大、鼻咽癌、扁桃体炎、咽后壁淋巴滤泡、会厌囊肿、声带息肉、咽喉炎等； 2.体积小，与耳鼻喉科治疗台配套使用。
24 | 温针电针综合治疗 | 2 | 台 | 国产 | 1.体积小，噪音小； 2.功能＞3种：温针、电针、温热电针； 3.电针波形≥5种。
25 | 轮椅 | 2 | 台 | 国产 | 免安装，易操作，带有刹车功能，可手动/电动双模式切换操作，续航时间长。
26 | 冷光单孔手术灯（妇检用） | 4 | 个 | 国产 | 1.灯头可上下拉动＞100°，左右转动角度＞170°； 2.工程力学设计不易倾倒，配有万向轮，可固定/移动最佳。
30 | 电耳镜 | 9 | 个 | 国产 | 1.结构特点：检耳镜由耳镜（耳镜喇叭）、检耳镜座、电筒及可充电电池等部分组成。 2.检耳镜通过光导纤维传光，投光清晰明亮，而且结构紧致轻巧。 3.配有放大镜，医生能清晰检查诊断病者的耳腔。 4.调光性能：可调光，光照度≥80Lx。
32 | 儿童坐式磅秤 | 12 | 张 | 国产 | 1.身长测量范围至少包含45-140cm，分度值：0.1cm； 2.体重测量范围至少包含6-100kg，分度值：0.1kg； 2.体积小，可折叠，超声波无触碰高效测量身高体重； 3.配热敏打印机。
33 | 鼻腔电动冲洗器 | 9 | 台 | 国产 | 1.工作状态分为运行和停止，当状态为运行时，按下相应通道的喷枪有水喷出，当状态为停止时，无水喷出； 2.压力输出范围：120kPa-150kPa。
单价1万元以下设备
37 | 制水机(供生化仪用水） | 1 | 个 | 国产 | 可供生化仪mindrayBS-460用水
39 | 伍德灯 | 1 | 张 | 国产 | 1.光源：UVA灯； 2.可视镜片直径＞55mm； 3.可视镜片放大倍率≥1.5倍； 4.紫外辐照强度UVA≥2mW/cm²； 5.峰值波长≥360nm。
40 | 红外治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.治疗波长：0.5μm-30μm； 2.灯管使用寿命≥10000小时； 3.升降功能：金属软臂可调节，有倾倒断电保护、过热保护功能； 4.出光口面积≥120cm²。
41 | 医用 LED头灯（五官科体检） | 10 | 个 | 国产 | 1.可用于口腔科操作、耳鼻咽喉科的检查； 2.便携，重量轻（含电池小于150g），可充电； 3.亮度可调节，至少两档； 4.电池连续续航时间＞20小时（最低亮度）或6小时（最高亮度）； 5.单个至少包含以下配置：①头灯1个；②充电器1个；③可充电锂电池至少2个。
42 | 检验用恒温箱 | 8 | 张 | 国产 | 1.非水浴式，立式箱体，体积小，容量小于160L，噪音小，温度范围在0℃-15℃内； 2.电子温度控制，精度高，内部温度恒定，无凝露设计； 3.有高低温报警、温感器故障报警、断电报警功能； 4.门板为玻璃材质，至少双层，有安全门锁设计； 5.带温度监控可存储温度数据。
43 | 电脑超短波治疗仪 | 10 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.治疗时间可调节，电极片任何品牌可通用。
47 | 灸疗仪 | 60 | 个 | 国产 | 1.具备艾灸治疗和红光治疗相结合； 2.配备触摸显示屏，可以调节时间、温度和红光开关； 3.治疗期间灸器表面温度≤60℃； 4.治疗时间以min为单位，调节梯度为1min，时间误差＜5%； 5.每个灸头温度范围：30-70℃； 6.可连续工作时间≥8h。
单价2万元以下设备
49 | 直接检眼镜 | 1 | 台 | 国产 | 1.直接检眼镜/检验仪配有操作台； 2.可用于白内障、屈光不正、青光眼等常见眼病的筛查； 3.体积小，操作简单，全程自动化。
50 | 裂隙灯显微镜（配升降桌） | 1 | 台 | 国产 | 1.交角体式光学体设计，配低噪音电动升降桌； 2.改变倍率形式≥2种，滤色片≥4种； 3.光斑直径≥6种可调； 4.裂隙角度：0～180°由垂直到水平方向连续可调。
51 | 婴儿听力测查工具 | 1 | 台 | 国产 | 1.操作语言：中文，LED大屏幕，可编辑打印报告； 2.刺激类型：非线性Click序列。
58 | 三目显微镜 | 11 | 个 | 国产 | 1.无限远色差反差双重校正光学系统，国际标准物镜齐焦距离，所有光学部件均具有抗反射和抗真菌涂层； 2.载物台无暴露齿条，载物台手柄松紧度可调，有延伸长度，以确保符合人体工程学的工作位置； 3.用于单手操作的双玻片样品夹，减少用户更换玻片的次数。
59 | 医用供氧设备 | 11 | 台 | 国产 | 1.占地面积小，配静音移动/固定万向脚轮； 2.噪音小，可不间断连续工作，具有定时和断电报警功能； 3.出氧流量可调节，出氧浓度＞93%，出氧流量0-5L/min，具备氧气浓度监测功能； 4.单台至少包含以下配置：①主机1台；②耳麦式吸氧器至少1个；③长鼻氧管至少1条； 5.配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，无需另外购置即可满足临床需求。
61 | 尿液分析仪 | 22 | 个 | 国产 | 1.体积小，含有干化学分析及尿有形分析模块； 2.干化学分析参数≥12项，标本直接上机检测； 3.配备触摸式液晶屏，内置热敏打印机，可外接其他款打印机； 4.可放置≥10个样本，试纸仓容量≥200条试纸； 5.检测速度≥200标本/小时。
单价3万元以下设备
63 | 足底反射治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.不同病种对应不同疾病键盘，可辩证施治； 2.配有可换式脚型电极垫。
64 | 耳鼻喉科治疗台 | 1 | 台 | 国产 | 1.适用于耳鼻喉科：中耳炎、外耳软组织感染、慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻出血、下鼻甲肥大、鼻咽癌、扁桃体炎、咽后壁淋巴滤泡、会厌囊肿、声带息肉、咽喉炎等； 2.体积小，台面易清洁、耐刮花、耐磨、防渗透； 3.单台至少包含以下配置：喷雾枪（弯管）、喷雾枪（直管）、吹枪、吸引枪、喷粉（药）枪、聚光斑照明灯、观片灯、污染器械收集箱、间接镜加温器、药（液）瓶、器械盘、内窥镜消毒罐。
单价4万元以下设备
70 | 平衡功能评定设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.包含平衡功能测试设备及评估软件； 2.可根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况，并支持打印功能。
73 | 净烟艾灸床 | 4 | 台 | 国产 | 1.自动点火，自动排烟，排烟净化装置使排放符合环保要求； 2.有摇摆悬灸系统，； 3.全身、局部艾灸可自由选择，根据实际情况可进行部位或全身自动治疗； 4.仰卧可灸到脖子到腰椎位置的督脉和膀胱经及大腿、小腿，俯卧可灸到两肩到下腹位置任脉经及大腿、小腿； 5.床架结构坚固耐用，床面料采用防火面料，配静音移动/固定万向脚轮； 6.配有床电动升降高度调节+自动点火系统+摇摆悬灸系统+排烟净化系统+控制系统（如调整艾灸燃面与灸位间距离、温度调节等）。
75 | 视频耳镜 | 13 | 台 | 国产 | 1.可对耳道鼓膜、外耳道进行拍照或录像，分辨率清晰； 2.配备锂电池，外出诊疗不断电； 3.体积小，重量轻，充电时间短，使用时间≥3小时； 4.内置LED光源，最大照度≥1500Lx，不用外接冷光源； 5.支持镜管与主机热插拔，即插即用，无需重启镜管。
单价5万元以下设备
78 | 小型便携式多功能检测仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.配大尺寸触摸屏，分辨率≥1024×768； 2.通讯接口至少包含：USB、LAN网口、RS232、RJ485； 3.带有蓝牙、4G、WiFi，重量轻，体积小，检测时间短，内置热敏打印机； 4.无需上、下水等特殊安装。
79 | 干式激光成像仪 | 1 | 台 | 国产 | 1.成像方式：激光成像系统； 2.胶片尺寸至少涵盖：35*43cm（14in×17 in）、26*36cm（10in×14 in）、25*30cm（10in×12 in）、20*25cm（8in×10 in）； 3.胶片供/装片盒≥2个，可打印的胶片尺寸≥4种； 4.打印速度≥80 张/小时； 5.分辨率≥50µm(508dpi)。
80 | 短波紫外线治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±3nm； 2.紫外线辐射强度：开机强度≥17.1mw/cm²； 3.治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量，主机会提示报警； 4.紫外线辐射剂量：每秒紫外线辐射剂量0.02J/cm²。
单价7万元以下设备
86 | 远程心电监测终端（含系统） | 1 | 台 | 国产
89 | 中耳筛查仪 | 4 | 台 | 国产 | 1.刺激声类型：非线性短声Click； 2.刺激声频率范围至少包含1-4.5kHz； 3.可存储≥50个筛查结果； 4.屏幕实时显示：TEOAE波形、测试进程、信噪比等。
单价8万元以下设备
92 | 呼出一氧化氮测定系统 | 1 | 台 | 国产 | 1.用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度； 2.测定参数：FeNO、CaNO、FnNO； 3.测定范围至少包含：1-3000ppb，误差小； 4.大尺寸彩色液晶屏幕显示，带有软件可提供患者管理与历史记录查看功能，便于医生管理患者回访及复诊； 5.内置热敏打印机，体积小，方便移动及携带。
单价10万元以下设备
96 | 运动训练设备套装 | 1 | 套 | 国产 | 1.踏步式下肢运动，伸够式上肢运动，上下肢四肢联动。
98 | 呼吸训练器 | 1 | 套 | 国产 | 1.可进行精准呼吸肌训练； 2.配套软件可对患者信息、数据进行管理； 3.肌力指数显示范围：0-300cmH2O； 4.体积显示（测试）：0-8升。
单价15万元以下设备
107 | 无线远程血糖监测终端（含系统） | 1 | 台 | 国产 | 1.至少包含：探头，信息发送器，助针器，实时动态胰岛素泵系统，分析软件，传送器，输注管路，储药器； 2.带阻塞传感器，可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量； 3.每日记录频率≥140次； 4.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告。
108 | 肌力和关节活动度评定设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.可测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值； 2.肌力测试范围：低阈值0.8lbs-200lbs，增幅0.2lbs；高阈值3lbs-200lbs，增幅0.1lbs。
109 | 移动内镜系统（配套鼻内镜0°+70°*各5个，耳内镜0°+70°*各5个） | 4 | 台 | 国产
单价20万元以下设备
110 | 运动控制能力训练等设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.踏步式下肢运动，伸够式上肢运动，上下肢四肢联动； 2.训练程序至少包含：心率控制运动、等速运动、递增负荷运动，随机组合训练程序运动； 3.显示参数≥6项，至少包含：心率、时间、转速、能量消耗、距离、等级； 4.具有自动步长计算和实时显示功能，以评估康复效果。
111 | 体检与信息管理系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.支持HIS、LIS、PACS接口对接； 2.支持团体体检、个人体检的信息输入及收费管理。
单价32万元以下设备
113 | 胃肠电图 | 1 | 个 | 国产 | 1.可对功能性疾病如胃节律紊乱综合症、胃动过速、胃动过缓、胃轻瘫、胃功能消化不良等作出准确诊断； 2.支持自动分析参数≥8种，至少包含：①正常胃电慢波百分比 ②胃电慢波过速百分比 ③胃电慢波过缓百分比 ④主功率比 ⑤主频； 3.提供FFT主频实时分析、国家标准胃电运行普分析； 4.可选择适合的胃电图慢波频率范围，并定义慢波正常值百分比； 5.临床报告自定义，根据临床应用要求打印不同的报告； 6.频率响应范围至少包含：1-15cpm； 7.胃电检测通道数≥4通道。
单价45万元以下设备
117 | 肌力训练设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.适用身高范围：140-195cm； 2.最大承受重量≥200kg； 3.人体工程学设计座椅，可360°自由旋转，≥8个锁定部位可调； 4.安静、无摩擦的用磁式电涡流系统，≥10级不同阻力可调； 5.配有应急保护按钮，可在需要的时候一键锁定设备，保障患者训练安全。
118 | 步态康复训练（智能）设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练； 2.配低速电动跑步机，与低速电动跑步机配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。速度范围：0-12MPH(英里/小时)。
单价100万元以下设备
122 | 制氧供氧设备（中心供氧、负压吸引、呼叫系统）-40个点位【社区医院】 | 1 | 套 | 国产 | 1.所供氧气达到医用急救氧气标准浓度； 2.至少包含：无油负压吸引机≥2个，设备带（至少含呼叫器、插座、2个气体终端）、报警监控系统、制氧设备。