## 设备明细
南山区医疗集团总部2023年医学装备项目明细
序号 | 设备名称 | 拟采购 数量 | 单位 | 国产/进口 | 其他相关要求
单价15万元以下设备
1 | 非接触式眼压计（配原装升降桌） | 7 | 台 | 国产 | 1.配原装低噪音升降桌； 2.测量范围：0-60mmHg，工作距离：11mm； 3.彩色大屏幕液晶显示屏，配快速热敏打印机； 4.保修年限≥3年
2 | 盆底肌康复治疗仪 | 75 | 台 | 国产 | 1.配有机器和软件操作使用； 2.可单机/联机操作，采样位数≥16位； 3.通道接口≥3个，带电极脱落保护功能； 4.软件带盆底肌电评估； 5.保修年限≥3年
3 | 肌力和关节活动度评定设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.可测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值； 2.肌力测试范围：低阈值0.8lbs-200lbs，增幅0.2lbs；高阈值3lbs-200lbs，增幅0.1lbs； 3.保修年限≥3年
4 | 慢病管理电子眼底检查设备（照相机）带糖尿病视网膜诊断系统 | 10 | 套 | 国产 | 1.用于拍摄眼底图像，观察和诊断视网膜病变； 2.可完成双眼眼底+眼前节照相； 3.重量轻，体积小，带彩色液晶屏，使用时间长； 4.采集像素＞2000万，屈光度范围至少包含-20至+20屈光度； 5.配有糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件，可自动检测和提供分析报告； 6.保修年限≥3年
5 | 全自动特定蛋白分析仪（可同时做肾脏尿蛋白、免疫球蛋白） | 1 | 台 | 国产 | 1.可对慢性肾病早期进行筛查； 2.至少可检测以下指标项：慢性肾病早筛4项（MA,CR，ACR，α1-MG），全肾9项（MA,CR，ACR，α1-MG,TRF,RBP,NAG,IgG,α2-MG,β2-MG），胃部疾病检查（PG I,PG II），糖化血红蛋白，感染性疾病检查（IgG,PCT,Hs-CRP,SAA），免疫功能检查（IgG，KAP,LAM），心血管疾病功能检查（Hs-CRP,HCY,H-FABP,MYO,cTnI,IgG）等； 3.保修年限≥3年
6 | 无线远程血糖监测终端（含系统） | 1 | 套 | 国产 | 1.至少包含：探头，信息发送器，助针器，实时动态胰岛素泵系统，分析软件，传送器，输注管路，储药器； 2.带阻塞传感器，可评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量； 3.每日记录频率≥140次； 4.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 5.保修年限≥3年
7 | 无线远程电子血压监测终端（含系统） | 1 | 套 | 国产 | 1.≥24小时连续血压信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 2.保修年限≥3年
单价20万元以下设备
8 | 裂隙灯显微镜（含眼前节照相数字化系统）（配升降桌） | 6 | 台 | 国产 | 1.交角体式光学体设计，配低噪音电动升降桌； 2.改变倍率形式≥2种，滤色片≥4种； 3.光斑直径≥6种可调； 4.裂隙角度：0～180°由垂直到水平方向连续可调； 5.带有眼前节照相数字化系统； 6.保修年限≥3年
9 | 子午流注 | 1 | 台 | 国产 | 1.≥15路输出，病症信息≥12种； 2.至少包含：子午流注纳甲法开穴查询、灵龟八法开穴查询、病症查询、十四经穴位查询、经外奇穴查询等功能； 3.保修年限≥3年
10 | 运动控制能力训练等设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.踏步式下肢运动，伸够式上肢运动，上下肢四肢联动； 2.训练程序至少包含：心率控制运动、等速运动、递增负荷运动，随机组合训练程序运动； 3.显示参数≥6项，至少包含：心率、时间、转速、能量消耗、距离、等级； 4.具有自动步长计算和实时显示功能，以评估康复效果； 5.保修年限≥3年
11 | 缺血预适应训练仪 | 5 | 台 | 国产 | 1.能对人体进行反复的、短暂的、无创伤、无危害的缺血预适应训练，激发人体免疫系统的应急机制，产生和释放内源性保护物质(如:腺苷、缓激肽、一氧化氮等，这些物质参与保护心肌和能量代谢)减轻和抵抗随后更长时间因为人体缺血缺氧造成的损伤； 2.保修年限≥3年
单价30万元以下设备
12 | 光电阴道镜系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.采用立体显微光学系统，超长景深，宽视野，高清晰度（≥2000万像素）； 2.应用于妇科检查和治疗，宫颈病变学早期阶段的细胞组织变化的观察； 3.配有软件系统，能够对检查全过程的图像进行采集、显示、冻结、存储、删除等操作； 4.能清晰显现毛细血管形态及收缩功能； 5.自带全国两癌筛查阴道镜检查的标准报告及标准阴道镜报告模式； 6.保修年限≥3年
13 | 智慧健康驿站 | 5 | 套 | 国产 | 1.满足社区居民经常性的自我健康管理需求，如生命体症的自我检测和管理，个性化样夲采集和数据收集，社区人群筛查干预的据点； 2.健康检测结果与区域医疗机构的无缝对接，打造生命健康的全周期闭环管理模式，精准预防及主动健康管理普及； 3.整合医健资源，形成全景化的健康档案，优化重构服务流程，提供精准、便捷、全流程、全周期的健康服务； 4.采集的数据和全民健康信息平台互联互通，数据共享，业务协同； 5.至少包括：随诊包、健康一体机、微压氧舱、人脸识别设备、舱体、生化检测一体机、手持B超、健康管理云平台、PC机等； 6.保修年限≥3年
14 | 调Q ND-YAG激光仪 | 2 | 台 | 国产 | 1.激光工作物质：Nd:YAG激光器； 2.激光波长：1064nm/532nm； 3.保护系统：激光光闸、断水、过载等多重安全保护； 4.瞄准光系统：半导体指示光，波长范围在630-670nm之内，亮度强弱多档可调； 5.保修年限≥3年
15 | 全景牙片机 | 3 | 台 | 进口 | 1.有最先进性能，可应用于口腔颌面外科对于颌骨外伤检查与诊断； 2.可用于口腔正畸科对牙颌畸形的诊断； 3.可用于口腔各科的常规影像学检查； 4.保修年限≥3年
16 | 强脉冲光子治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.能量密度调节范围至少包含：1-50J/cm²，调整步长1J； 2.脉冲个数：1-7个可调； 3.脉冲宽度：1ms-20ms可调； 4.脉冲间隔：1ms-150ms可调； 5.治疗方案：可预设≥3种治疗方案； 6.配备大彩色液晶触摸显示屏，体积小； 7.保修年限≥3年
单价40万元以下设备
17 | 失眠治疗仪 | 2 | 台 | 国产 | 1.适用于非器质性失眠的治疗，由于脑神经功能紊乱，如情绪心理社会因素所致失眠、老年性失眠、更年期失眠等。包括心理生理性失眠、特发性失眠和主观性失眠； 2.大液晶触摸屏，同屏显示全部治疗参数、动态治疗波形、输出强度能量色谱指示等； 3.治疗模式至少≥3种； 4.治疗强度可调，强度调节范围≥25档，可根据患者耐受程度调节大小； 5.保修年限≥3年
18 | 步态康复训练（智能）设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练； 2.配低速电动跑步机，与低速电动跑步机配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。速度范围：0-12MPH(英里/小时)； 3.保修年限≥3年
19 | 平衡监测及训练系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.用于对患者平衡能力进行评估和训练； 2.至少配备软件、传感器及训练架/器材； 3.具备蓝牙连接功能； 4.软件具备评估、游戏训练、病例管理、数据导出及打印等功能； 5.软件可对患者的平衡能力进行评估，并根据评估结果推荐适宜的平衡训练角度，制定合适的训练计划； 6.训练架/器材符合人体工程学设计，安全稳定； 7.保修年限≥3年
单价60万元以下设备
20 | 口腔CBCT机 | 1 | 台 | 国产 | 1.采用三维扫描技术，一次性采集全部影像数据，可形成三维全景,可进行3D影像重建； 2.保修年限≥3年
21 | 智慧自动化药房 | 1 | 套 | 国产 | 1.采用模块化设计，至少包括储药单元、控制单元、发药单元、药品核对模块； 2.储药品规≥60种，储药量≥3000盒； 3.配备多点式电容触摸屏操作； 4.体积小，占地面积小； 5.单品种出药速度≤5秒/盒； 6.保修年限≥3年
单价70万元以下设备
22 | 5G社区家庭病床智慧随访与生命信息管理系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.带有1套随访与生命信息管理系统软件 2.≥10套终端（至少包括：随访与生命信息管理系统、电脑工作站、多参数监护仪、无线脉搏血氧计、心电采集器等）； 3.保修年限≥3年