## 设备明细
南山区医疗集团总部2023年医学装备项目明细
序号 | 设备名称 | 拟采购 数量 | 单位 | 国产/进口 | 其他相关要求
单价15万元以下设备
1 | 非接触式眼压计（配原装升降桌） | 7 | 台 | 国产 | 1.配原装低噪音升降桌； 2.测量范围：0-60mmHg，工作距离：11mm； 3.彩色大屏幕液晶显示屏，配快速热敏打印机； 4.保修年限≥3年
3 | 肌力和关节活动度评定设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.可测量肩、肘、腕、髋、膝、踝、手指、脚趾及躯干在各种运动方式下的肌肉力量值； 2.肌力测试范围：低阈值0.8lbs-200lbs，增幅0.2lbs；高阈值3lbs-200lbs，增幅0.1lbs； 3.保修年限≥3年
5 | 全自动特定蛋白分析仪（可同时做肾脏尿蛋白、免疫球蛋白） | 1 | 台 | 国产 | 1.可对慢性肾病早期进行筛查； 2.至少可检测以下指标项：慢性肾病早筛4项（MA,CR，ACR，α1-MG），全肾9项（MA,CR，ACR，α1-MG,TRF,RBP,NAG,IgG,α2-MG,β2-MG），胃部疾病检查（PG I,PG II），糖化血红蛋白，感染性疾病检查（IgG,PCT,Hs-CRP,SAA），免疫功能检查（IgG，KAP,LAM），心血管疾病功能检查（Hs-CRP,HCY,H-FABP,MYO,cTnI,IgG）等； 3.保修年限≥3年
6 | 无线远程血糖监测终端（含系统） | 1 | 套 | 国产 | 1.≥24小时连续血糖曲线图及实时血糖信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 2.保修年限≥3年
7 | 无线远程电子血压监测终端（含系统） | 1 | 套 | 国产 | 1.≥24小时连续血压信息，可以将患者数据无线传输到到软件系统进行分析，提供数据精确度分析报告； 2.保修年限≥3年
单价20万元以下设备
11 | 缺血预适应训练仪 | 5 | 台 | 国产 | 1.能对人体进行反复的、短暂的、无创伤、无危害的缺血预适应训练，激发人体免疫系统的应急机制，产生和释放内源性保护物质(如:腺苷、缓激肽、一氧化氮等，这些物质参与保护心肌和能量代谢)减轻和抵抗随后更长时间因为人体缺血缺氧造成的损伤； 2.保修年限≥3年
单价30万元以下设备
13 | 智慧健康驿站 | 5 | 套 | 国产 | 1.满足社区居民经常性的自我健康管理需求，如生命体症的自我检测和管理，个性化样夲采集和数据收集，社区人群筛查干预的据点； 2.健康检测结果与区域医疗机构的无缝对接，打造生命健康的全周期闭环管理模式，精准预防及主动健康管理普及； 3.整合医健资源，形成全景化的健康档案，优化重构服务流程，提供精准、便捷、全流程、全周期的健康服务； 4.采集的数据和全民健康信息平台互联互通，数据共享，业务协同； 5.至少包括：随诊包、健康一体机、微压氧舱、人脸识别设备、舱体、生化检测一体机、手持B超、健康管理云平台、PC机等； 6.保修年限≥3年
14 | 调Q ND-YAG激光仪 | 2 | 台 | 国产 | 1.激光工作物质：Nd:YAG激光器； 2.激光波长：1064nm/532nm； 3.保护系统：激光光闸、断水、过载等多重安全保护； 4.瞄准光系统：半导体指示光，波长范围在630-670nm之内，亮度强弱多档可调； 5.保修年限≥3年
16 | 强脉冲光子治疗仪 | 3 | 台 | 国产 | 1.能量密度调节范围至少包含：1-50J/cm²，调整步长1J； 2.脉冲个数：1-7个可调； 3.脉冲宽度：1ms-20ms可调； 4.脉冲间隔：1ms-150ms可调； 5.治疗方案：可预设≥3种治疗方案； 6.配备大彩色液晶触摸显示屏，体积小； 7.保修年限≥3年
单价40万元以下设备
18 | 步态康复训练（智能）设备 | 1 | 套 | 国产 | 1.带刹脚轮，有效地控制训练器在使用过程中的移动幅度，使患者在相对安全的情况下进行训练； 2.配低速电动跑步机，与低速电动跑步机配合使用，帮助控制步行姿势，提供更足够的临床使用空间。速度范围：0-12MPH(英里/小时)； 3.保修年限≥3年
单价70万元以下设备
22 | 5G社区家庭病床智慧随访与生命信息管理系统 | 1 | 套 | 国产 | 1.带有1套随访与生命信息管理系统软件 2.≥10套终端（至少包括：随访与生命信息管理系统、电脑工作站、多参数监护仪、无线脉搏血氧计、心电采集器等）； 3.保修年限≥3年